## Slide 1
ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DO
IDM APÓS OS ENSAIOS DE FADIGA DE
200H, 400H E 600H
Thiago Garcia da Silva Santim
Luiz Eduardo Mendes
Fernando Lemes da Silva
Fernando Cesar Uzan

## Slide 2: Introdução
Substituir os hidrômetros é uma ação fundamental para o controle das perdas aparentes referentes à submedição.
A submedição, segundo Drumond (2014), representa um consumo registrado inferior ao consumo realmente consumido, ocasionando em perdas financeiras devido ao volume não contabilizado.

## Slide 3
Gráfico 01 – IDM dos lotes recebidos pelo SAAE Guarulhos de Dez/15 a Jan/16
Amostra dos efeitos da submedição
Ensaios para avaliação metrológica dos novos lotes

## Slide 4: Mas quando trocar o medidor?
A definição do momento de troca de um hidrômetro é um ponto indefinido para muitas companhias de saneamento, dentro desse contexto, muitas metodologias têm sido desenvolvidas com o intuito de se definir o momento em que haja o payback do medidor e sem que ocorra a elevação dos índices de submedição

## Slide 5: Mas quando trocar o medidor?
Paliativo: utilização do texto da Portaria nº 246/2000 do INMETRO adaptado:
8. VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS E EVENTUAIS
8.1 - As verificações periódicas são efetuadas nos hidrômetros em uso, em intervalos estabelecidos pelo INMETRO, não superiores a cinco anos.
Pelo trecho, não é obrigada a troca, mas sim a verificação.

## Slide 6
Gráfico 02 – Comparativo IDM medidores fabricante A X todos fabricantes
Resultados do IDM do parque do SAAE
Ensaios para avaliação metrológica do parque de HDs
IDM médio fabricante A
IDM médio todos fabricantes

## Slide 7: Proposta
Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma correlação entre o IDM obtido após sucessivos ensaios de fadiga de uma amostra de um lote de hidrômetros e compará-la com o IDM registrado após o hidrômetro ter passado por um período de uso.

## Slide 8: Materiais
Bancada volumétrica;

## Slide 9: Materiais
Bancada volumétrica;
Hidrômetros volumétricos DN 3/4” e Q3 = 2,5m³/h;
Microsoft Excel 2010;
NBR 15538/14.

## Slide 10: Método
1ª Fase:
Amostragem segundo a NBR 5426/85 do lote a ser recebido;
Teste de estanqueidade dos medidores;
Cálculo do IDM sem a efetuação de ensaios de fadiga;
Cálculo do IDM após 200h de fadiga;

## Slide 11: Método
1ª Fase:
Cálculo do IDM após mais 200h de fadiga, totalizando 400h de fadiga;
Cálculo do IDM após mais 200h de fadiga, totalizando 600h de fadiga;
Cada ensaio de 200h é composto de 100h de fadiga cíclica e 100h de fadiga contínua.
Obtenção da envoltória de IDM do lote.

## Slide 12: Método
2ª Fase:
Repetir a 1ª Fase para hidrômetros de outras tecnologias.

## Slide 13: Método
3ª Fase:
A cada ano será feita uma amostragem sobre o lote, cuja envoltória do IDM foi traçada durante o recebimento do lote;
Os hidrômetros escolhidos na amostragem irão ter o seu IDM calculado e este valor comparado com a envoltória obtida na 1ª Fase;
Assim, será obtida a relação tempo de ensaio em bancada X tempo de uso em campo.

## Slide 14: Resultados - individuais

## Slide 15: Resultados - individuais

## Slide 16: Resultados – envoltória dos valores médios de IDM para a amostra total

## Slide 17: Resultados

## Slide 18: Discussão
Antes dos ensaios de fadiga não há um padrão para descrever o comportamento do IDM;
Após o primeiro ensaio de fadiga de 200h, a variação dos erros passa a ser passível de correlação com uma equação polinomial de segunda ordem (y = -1,125x² + 8,085x - 3,21);
O comportamento de discrepância inicial apresentado é originado devido aos elevados erros de submedição nas vazões de 2,5 l/h a 40 l/h, variando de -100% a -20%.

## Slide 19: Conclusões
A primeira fase deste trabalho apresenta resultados que permitem avaliar a ocorrência de um padrão de comportamento na variação do IDM em função de ensaios de desgaste repetitivos.
Todavia, o cálculo do IDM sem a efetuação dos ensaios de fadiga, ocasionou em erros de submedição acima até dos erros esperados para os medidores velocimétricos nas vazões mais baixas.

## Slide 20: Conclusões
Essa ocorrência não pode ser encarada apenas como um caso isolado, mas deve ser verificada sua recorrência, pois a instalação de um medidor nas redes de distribuição fora do seu melhor desempenho, poderá não resultar na melhora esperada, tendo em vista o custo inicial de implantação do medidor volumétrico comparado com o velocimétrico.

## Slide 21: Conclusões
Desse modo, torna-se fundamental que a segunda etapa do trabalho, em andamento neste primeiro semestre de 2016, seja desenvolvida e os resultados obtidos sejam comparados com os obtidos na primeira fase.
Por fim, com os resultados das duas primeiras etapas organizados em envoltórias, pretende-se encontrar a correlação com os valores de IDM dos medidores que foram instalados em campo.

## Slide 22: Obrigado pela atenção. Dúvidas, críticas e sugestões: thiagosantim@saaeguarulhos.sp.gov.br luizmendes@saaeguarulhos.sp.gov.br